[image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE

Evropsky fond pro regionalni rozvoj
Operacni program Podnikani

a Inovace pro konkurenceschopnost





Příloha č. 4 

Technická specifikace předmětu zakázky
k zakázce na dodávky s názvem:
„Laboratoř společnosti MOCCA, spol. s r.o. – II“

zadávané mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 65504/16/61100, 

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného 

z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program POTENCIÁL, 

prioritní osa PO 01 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovace, Výzva I, 

registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000814

Zadavatel

Název/Obchodní firma:
MOCCA, spol. s r.o.  

Sídlo:
Ruprechtická 848/32, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Zastoupen:
Renata Hrnčířová, jednatel

IČ:
49682393

DIČ:
CZ49682393

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18973

Kontaktní osoba:
Renata Hrnčířová, jednatel

Telefon:
+420 606 613 030
E-mail:
ekonom@mocca.cz
Požadované minimální technické parametry nového vybavení výzkumně – inovační laboratoře:

· Měřící a monitorovací systém pro dohledatelnost a statické vyhodnocování 

· Laboratorní měřící, analytické a ostatní přístroje
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.
Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Měřící a monitorovací systém pro dohledatelnost a statické vyhodnocování (dále také jako „zařízení“ nebo „předmět zakázky“):
Zařízení určené pro statistickou kontrolu hmotnosti nebo objemu balených výrobků označovaných symbolem „℮" dle vyhlášek MPO ČR č. 328/2000, 329/2000. Systém musí zahrnovat váhy s odpovídajícími parametry, terminál s dotykovou obrazovkou a aplikací napojený do podnikové sítě a případně další volitelné příslušenství (čtečky č. kódů, tiskárny). Kontrolou reprezentativních vzorků dokladovat provedení zkoušky pomocí protokolů v elektronické i tištěné podobě. Systém musí mít online měření pro účely monitoringu hmotností a dohledatelnosti přímo do laboratoře, kde se provádí další propočty.
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	1x vážící jednotka
	Rozsah 0-200g, dílek 0,01g a menší, ověřitelný dílek „e“ 0,01g, IP65, výstup RS232
	

	9x vážící jednotka
	Rozsah od 0 – do (2-2,5) kg, přičemž max. hodnota rozsahu musí být v rámci intervalu min. 2 - max. 2,5 kg, dílek 0,1g a menší, ověřitelný dílek „e“ 0,1g, IP65, výstup RS232
	

	10x procesní terminál
	Min. 7“ dotykový TFT, nerez provedení, USB, ETHERNET, min. 2x RS232
	

	8x snímač čárových kódů
	Zákl. laser 1D, RS232, zdroj
	

	8x držák snímače
	
	

	10x připojení snímače
	Licence pro periferie 
	

	1x vážní server
	Datový sklad pro vyhodnocování jednotlivých pracovišť včetně licencí pro 10 pracovišť
	

	V nabídkové ceně: doprava, montáž, implementace, zaškolení, manuály v českém jazyce
	
	


Účastník uvede: 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Laboratorní měřící, analytické a ostatní přístroje (dále také jako „zařízení“ nebo „předmět zakázky“ nebo „přístroj“)
Analytické váhy pro vysoce přesné laboratorní měření, měřicí zařízení pro stanovení obsahu vlhkosti zkoumaných látek vhodné do farmacie a do laboratoří. 
	Zadavatelem požadované min. technické parametry:
	Účastníkem nabídnuté technické parametry:

	přístroj
	min. tech. parametry
	

	Analytická váha
	OIML Třída I., dílek 0,0001g, ověřitelný dílek „e“ 0,001g, rozsah 120g, rozměr platformy: cca 80mm, funkce: vážení, sumace, počítání ks, limity, procentní vážení, datum+čas, stanovení hustoty, rozhraní RS232 a USB, možnost tisku ISO/GLP/GMP protokolu, ES ověření OIML Třída I
	

	Analytická váha
	OIML Třída I., dílek 0,0001g, ověřitelný dílek „e“ 0,001g, rozsah 220g, rozměr platformy: cca 80mm, funkce: vážení, sumace, počítání ks, limity, procentní vážení, datum+čas, stanovení hustoty, rozhraní RS232 a USB, možnost tisku ISO/GLP/GMP protokolu, sada pro stanovení hustoty, ES oTřída I
	

	Analyzátor vlhkosti
	Grafický display, možnost doplnit měření o název a/nebo ID číslo atd., rozsah měření 120g, dílek 0,001g. Měření vlhkosti 0,02% u hmotnosti vzorku 10g a 0,05% u hmotnosti vzorku 5g, teplotní rozsah sušení 30-180°C 

(+/- 1 °C
), rozhraní RS232
	

	V nabídkové ceně: doprava, zaškolení, manuály v českém jazyce
	
	


Účastník uvede: 
Měřící a monitorovací systém pro dohledatelnost a statické vyhodnocování
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Analytická váha 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Analytická váha 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Analyzátor vlhkosti 
	Výrobce zařízení
	

	Typové označení zařízení
	


Cenová kalkulace dodávky:
	Dodávka 
	Cenová kalkulace

(uvést měnu bez DPH)

	Měřící a monitorovací systém pro dohledatelnost a statické vyhodnocování
	

	Ostatní náklady spojené s dodávkou předmětu plnění k jeho uvedení do plného provozu
	

	Laboratorní měřící, analytické a ostatní přístroje:
	

	Analytická váha
	

	Analytická váha
	

	Analyzátor vlhkosti
	

	Ostatní náklady spojené s dodávkou předmětu plnění k jeho uvedení do plného provozu
	

	Nabídková cena - celkem za dodávku 
(musí být v souladu s dalším obsahem nabídky)
	


strana 4

