# příloha č. 2.5 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# část 5 – STA (TGA/DSC)

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – STA (TGA/DSC) (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“. V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dalších dokumentů technického charakteru.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

STA (TGA/DSC):

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Maximální teplota měření min 1600 - max 1700°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost ohřevu v rozsahu min. 0,001-50 K/min – max. 0,001-70 K/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Měření při statické atmosféře | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Měření při dynamické atmosféře | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Měření při inertní atmosféře | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Měření při oxidační atmosféře | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost komunikace s plynových chromatografem a hmotnostním spektrometrem | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vakuotěsnost 10E-02 mbar | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Dodání včetně SW pro vyhodnocení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodání včetně PC | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Shodnost s normou ISO 11358 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Shodnost s normou ASTM E967 | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost komunikace s FTIR | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dodání kalibračního setu vzorků | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení: STA (TGA/DSC) | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení: STA (TGA/DSC) | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis