# příloha č. 2.1 zadávací dokumentace

# technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# část 1 – Klimatická komora

# Identifikace veřejné zakázky a účastníka

| Název veřejné zakázky: | Rozšíření vybavení VaV centra společnosti Aerosol – service a.s. II. |
| --- | --- |
| Druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) |
| Druh veřejné zakázky: | dodávky |

| Název účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Sídlo účastníka: | Klikněte sem a zadejte text. |
| Kontaktní místo: | Klikněte sem a zadejte text. |
| IČO: | Klikněte sem a zadejte text. |

Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.

# Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – klimatické komory (dále jako „předmět veřejné zakázky“ nebo „zařízení“. V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení dalších dokumentů technického charakteru.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# Účastníkem nabízené zařízení

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede výrobce a typové označení nabízeného zařízení a cenovou kalkulaci, kterou se stanoví nabídková cena účastníka.

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

KLIMATICKÁ KOMORA:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- | --- |
| OBECNÉ PARAMETRY: |  |  |
| Objem zkušebního prostoru | Min. 600 l | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Zatížení roštu | Min. 40 kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Hlučnost | Max. 63 dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Prosklená čelní stěna / dveře s oknem |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| USB port pro přenos dat / možnost připojení k PC |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ekologické chladivo s GWP menší než 1500 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vnitřní zkušební prostor z nerezového materiálu nerez ocel 1.4301 nebo nerez ocel 1.4404 |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Integrovaný zásobník na demineralizovanou vodu s hlídáním úrovně hladiny |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Akreditovaná kalibrace teploty dle ČSN EN ISO/IEC 17025 ve dvou bodech po zprovoznění na místě vč. vystavení kalibračního protokolu |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vzdálený přístup k řízení a monitorování chodu klimatické komory pomocí internetového prohlížeče z chytrého telefonu, tabletu a PC |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| TEPLOTNÍ ZKOUŠKY: |  |  |
| Teplotní rozmezí | -30°C až +160°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost změny teploty - Ohřev 4-5 K/min dle normy IEC 600-68-3-5 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost změny teploty - Chlazení min. 3 – max. 4 K/min dle normy IEC 600-68-3-5 |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplotní prostorová odchylka | min. ¦0,5¦K - max. ¦1¦ K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplotní gradient | Do teploty 150°C ≤ 2K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Tepelná kompenzace | 2700-3000 W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| KLIMATICKÉ ZKOUŠKY: |  |  |
| Maximální teplota | 100±10°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimální teplota | 0-10°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplotní časová odchylka | 0-0,3K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Teplotní prostorová odchylka | ±1 K | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah teplot rosného bodu | -2 až + 93°C | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rozsah relativní vlhkosti | 10 - min 95 % r.v. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vlhkostní časová odchylka | min. ¦1¦ - max. ¦3¦ % r.v. /hod. | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Tepelná kompenzace | 500-3000 W | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Předpokládané roční náklady při nepřetržitém provozu bez DPH |  | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ochrana před kondenzací |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Servis v rámci ČR |  | Klikněte a uveďte ANO/NE |

| Výrobce zařízení: Klimatická komora | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| --- | --- |
| Typové označení zařízení: Klimatická komora | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

| Cenová kalkulace dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka s názvem | MJ | Cena bez DPH za MJ | Celková nabídková cena bez DPH |
| Klimatická komora | 2 ks | 0000 CZK/EUR/USD | 0000 CZK/EUR/USD |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis