| 1. Název zakázky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a automatickým HS dávkovačem kapalných a plynných vzorků včetně příslušenství |  |  |  |
| 2. Základní identifikační údaje o účastníkovi |  |  |  |
| Obchodní firma / Jméno a příjmení: |  |  |  |
| Sídlo / Místo podnikání: |  |  |  |
| Tel.: |  |  |  |
| E-mail (pro komunikaci v průběhu výběrového řízení): |  |  |  |
| URL adresa: |  |  |  |
| IČ: |  | DIČ: |  |
| DIČ: |  |  |  |
| Kontaktní osoba (jméno, tel): |  |  |  |
| 3. Kritéria hodnocení |  |  |  |
| Nabídková cena v Kč (55 %) | Cena celkem bez DPH: |  |  |
|  | DPH: |  |  |
|  | Cena celkem s DPH: |  |  |
| Vyhřívaný monolitický kvadrupól s provozní teplotou minimálně 180 °C pro automatické čištění v průběhu analýzy, bez použití předfiltrů | ANO/NE |  |  |
| Systém pro automatické aktivní čištění iontového zdroje vodíkem. | ANO/NE |  |  |
| Možnost upgrade GC/MSD iontovým zdrojem v inertním provedení typu hydroinert nebo analogický zajišťující prokazatelnou eliminaci spektrálních anomálií při použití vodíku jako nosného plynu. | ANO/NE |  |  |
| 4. Osoba oprávněná jednat za účastníka |  |  |  |
| Titul, jméno, příjmení: |  |  |  |
| Funkce: |  |  |  |
| Pozn.: V případě podpisu osoby, která nejedná za účastníka jako statutární orgán či jeho člen ve smyslu způsobu jednání dle OR, je nutné doložit plnou moc. |  |  |  |

Čestné prohlášení

Čestně prohlašuji, že jako účastník výše specifikované veřejné zakázky nejsem poddodavatelem, kterým jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci v tomto výběrovém řízení.

Dne ……………………………

…………………………………………………………………………..

Podpis oprávněné osoby

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a automatickým HS dávkovačem kapalných a plynných vzorků včetně příslušenství

Zadavatel požaduje, aby účastníkem nabízené zařízení splňovalo všechny technické parametry specifikované v této příloze zadávací dokumentace.

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry, bude nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.

Zadavatel stanovuje níže uvedené minimální technické parametry požadované dodávky. V případě uvedení min. = minimální požadovaná hodnota parametru, max. = maximálně přípustná hodnota parametru).

V případě, že je u minimálně požadovaných parametrů uvedeno ANO, má se za to, že daná funkce je v dodávce obsažena a je zároveň součástí dodávky a kupní ceny.

Účastník výběrového řízení vyplní poslední sloupec č. 2 tabulky parametry dle jím předložené nabídky. V případě uvedení min. či max. požadované hodnoty bude doplněna konkrétně nabízená hodnota daného parametru. Položky doplní účastník dle skutečnosti.

| TECHNICKÉ PARAMETRY A VYBAVENÍ (definovaný rozsah) | NABÍZENÉ (ANO/NE, hodnota parametru) |
| --- | --- |
| Plynový chromatograf |  |
| Inteligentní jednotka plynového chromatografu umožňující diagnostiku nejčastějších problémů a zobrazení návodných postupů běžné údržby plynového chromatografu. | ANO / NE |
| Operační teplota termostatu (pece) v rozsahu +4 °C nad okolní teplotu až do min. 450 °C. | ANO / NE |
| Maximální doba chlazení z teploty 450°C na 50°C 240 sec. | ANO / NE |
| 2x split/splitles port s možností nástřiku v módech split a splitless, s elektronickým řízením toku nosného plynu a tlakovým rozsahem až do minimálně 100 psi s nastavením po krocích 0.001 psi, vhodný pro kolony o průměru 50-530 um. Splitovací poměr alespoň 7500:1, provozní teplota až do minimálně 400 °C a rychlá výměna linerů nez nutnosti použití nástrojů/klíčů (systém turn-top). | ANO / NE |
| Dělič toku nosného plynu na výstupu z kolony před MS detektorem umožňující připojení a funkčnost „sniffing portu“ při současném provádění analýzy na MS detektoru, včetně zajištění správné funkce (retenční časy na „sniffing portu“ odpovídají retenčním časům při detekci na MS, aby byla možná správná identifikace jednotlivých analytů). Dělič toku musí být vybaven přívodem make-upu řízeného samostatným elektronickým modulem zajišťujícím stabilitu průtoku a tlaku během provozu zařízení. Odinstalování sniffing portu musí klasifikováno jako uživatelské (odinstalování a zpětná instalace uživatelem neovlivňuje záruku). Samotný „sniffing port“ bude poskytnut zadavatelem. | ANO / NE |
| Zařízení musí umožnovat zpětný proplachu kolony nosným plynem. | ANO / NE |
| Automatický dávkovač kapalných vzorků |  |
| Minimální kapacita 16 vzorků, objem nástřiku v rozsahu minimálně 0,5 až 100 ul, reprodukovatelnost nástřiku lepší než 0,3 %. Možnost budoucího rozšíření sampleru o modul pro automatickou přípravu vzorků – míchání, ohřev & chlazení, čtečka čárových kódů. | ANO / NE |
| Automatický dávkovač zplyněných vzorků (headspace) |  |
| Smyčkový headspace instalovaný a používaný na samostatném (dedikovaném) vstupním portu, kapacita minimálně 48 vialek s kapacitou pece pro stabilizaci vzorků alespoň 12 vialek, kompatibilní s vialkami 10 a 20 ml. Reprodukovatelnost nástřiku rovno nebo lepší než 1 % RSD. Provozní teplota pece, ventilů, smyčky a transfer line až do minimálně 300 °C, možnost rozšíření o čtečku čárových kódů. Smyčky o velikosti 1 a 3 ml. Použitelné funkce třepání vialek. Funkce pro jednoduchý vývoj a optimalizaci metod s možností automatického zvyšování následujících parametrů v metodě: ekvilibrační čas, teplota pece, parametry pro třepání vialek. | ANO / NE |
| Manuální dávkovač pro SPME vlákna |  |
| Ruční manuální dávkovač pro dávkování vzorku přes SPME vlákna – zajištěná kompatibilita se vstupním portem. | ANO / NE |
| Charakteristika hmotnostního detektoru |  |
| Hmotnostní detektor typu jednoduchý kvadrupól s elektronovou ionizací (EI), provozní teplotou iontového zdroje minimálně v rozsahu alespoň 150 – 350 °C, systémem duálních vláken ve zdroji, s hmotnostním rozsahem alespoň 10 - 1050 m/z a detekčním limitem (IDL) alespoň 10 fg octafluornaftalenu nebo lepším. Celkově konfigurace nabízeného systému musí umožňovat údržbu vstupního portu plynového chromatografu a výměnu kolony bez zavzdušnění MS detektoru (tzv. při provozu MSD). Systém musí být vybaven kontrolérem (měrkou) výstupního vakua. Vakuová pumpa bezolejová a bezúdržbová. | ANO / NE |
| Řidící a vyhodnocovací SW |  |
| Součástí dodávky musí být SW pro kontrolu přístroje a vyhodnocování naměřených dat. SW musí umožňovat automatické zachování stále stejných retenčních časů, např. pomocí automatické změny tlaku na vstupním portu, za účelem eliminace kalibrace, a to například po zkrácení kolony nebo přenosu metody z jiného plynového chromatografu. SW musí umožnovat provádění cílové dekonvoluce při vyhodnocování naměřených dat přímo ve vyhodnocovacím softwaru pro automatický reporting výsledků. Součástí dodávky musí být aktuální NIST knihovna. | ANO / NE |
| Další požadavky |  |
| Kolona se stacionární fází 100% dimethylsiloxan v inertním provedení a následujícími rozměry: délka 30m, průměr 0.25mm a tloušťka fáze 0.25um | ANO / NE |
| Kolona se stacionární fází 5% fenyl – 95% dimethylarylenesiloxan v inertním provedení a následujícími rozměry: délka 30m, průměr 0.25mm a tloušťka fáze 0.25um | ANO / NE |
| Kompatibilní SPME vlákno se třemi extrakčními složkami – Siloxan, Carbowax, divynilbenzen, v počtu min. 3 ks | ANO / NE |
| Počítač s minimálními parametry: procesor alespoň 4-jádrový, 16 GB RAM, HDD alespoň 1 TB nebo 2x 500 GB, alespoň 4x USB porty, Operační systém Windows (z důvodu zajištění kompatibility s OS využívaný v rámci podniku). Klávesnice a myš. | ANO / NE |
| Dva monitory ve velikosti alespoň 24“ | ANO / NE |
| Záložní zdroj (UPS) s kapacitou alespoň 1 x 6 kVA nebo 2 x 3 kVA v provedení RT Rack/Tower s ližinami, vhodné pro nabízený přístroj za účelem ochrany proti přepětí a překlenutí krátkého výpadku proudu. Výstupní napětí v podobě čistého sinusového průběhu (nikoli modifikovaný), celkově alespoň 2 zásuvky s IEC 16 A a další alespoň 3 zásuvky s IEC 10 A, grafický LCD display s informacemi o stavu UPS a měřených veličinách (spotřeby el. energie na úrovni skupin zásuvek) a funkcí tzv. Cybersecurity – UL 2900-1 + IEC62443-4-2. Včetně instalace a případné el. revize (pokud je nutné dle předpisů). | ANO / NE |
| Další služby |  |
| Základní zaškolení uživatelů zařízení provedené během instalace. | ANO / NE |
| Aplikační podpora při vývoji a převodu metod, vytvoření nové metody se sniffing portem (alespoň v rozsahu 3 dnů). | ANO / NE |
| Podrobné školení alespoň dvou operátorů zahrnující princip, obsluhu a údržbu hardwarových částí plynového chromatografu i hmotnostního detektoru, včetně praktických ukázek a zkoušek na demonstračním zařízení a dále podrobné pokročilé zaškolení řídícího a vyhodnocovacího analytického software. Operátorům bude poskytnut materiál popisující probranou látku, a to formou záznamů přednášek. Školení bude provedeno během prvního roku od instalace, v případě žádosti zadavatele může být dodáno i později. | ANO / NE |

Za účastníka výběrového řízení čestně prohlašuji, že veškeré údaje a informace, které jsem uvedl v této technické specifikaci, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Dne………………………

…………………………………………………………………………..

Podpis oprávněné osoby

Čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti

Já, níže podepsaný statutární zástupce tímto čestně prohlašuji, že společnost (dodavatel):

…………………, sídlem ……………………………, IČ ……………

jako účastník o veřejnou zakázku s názvem Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem a automatickým HS dávkovačem kapalných a plynných vzorků včetně příslušenství splňuje základní způsobilosti dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platných předpisů (dále jen zákon) tím, že není dodavatelem, který:

- byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat

- tato právnická osoba,

- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

- české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat osoby:

  - tato právnická osoba,

  - každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

  - osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a

  - vedoucí pobočky závodu.

Dne ………………

…………………………………………………………………………..

Podpis oprávněné osoby

Čestné prohlášení k prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Dodavatel:

| Název: |  |
| --- | --- |
| Sídlo/místo podnikání: |  |
| IČ, DIČ: |  |
| Statutární orgán: |  |

Předkládá k prokázání technických kvalifikačních předpokladů tento seznam referenčních zakázek (významných dodávek) za poslední 3 roky

Reference č. 1

| Objednatel |  |
| --- | --- |
| Rok a měsíc plnění (doba realizace) |  |
| Předmět plnění |  |
| Částka plnění (v Kč bez DPH) |  |

Reference č. 2

| Objednatel |  |
| --- | --- |
| Rok a měsíc plnění (doba realizace) |  |
| Předmět plnění |  |
| Částka plnění (v Kč bez DPH) |  |

Reference č. 3

| Objednatel |  |
| --- | --- |
| Rok a měsíc plnění (doba realizace) |  |
| Předmět plnění |  |
| Částka plnění (v Kč bez DPH) |  |

Čestně prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že všechny údaje uvedené v tomto přehledu jsou pravdivé, a že výše uvedené zakázky byly dokončeny řádně a včas v souladu se smlouvou a požadavky objednatele.

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

Dne ……………………

…………………………………………………………………………..

Podpis oprávněné osoby