## Tech_Specifikace
Příloha č. 1 Výzvy „Dodávka a instalace izolátoru pro zpracování tkání“
Minimální technický / provozní požadavek | Splněno (ANO / NE)
1. Účel a regulatorní požadavky
Zařízení je určeno pro zpracování lidských tkání a buněk a ochranu produktu v souladu s požadavky C(2022) 5938 EU GMP Annex 1: Manufacture of Sterile Medicinal Products
Řešení je v souladu s legislativou EU a ČR pro lidské tkáně a buňky (2004/23/ES a navazující)
2. Koncepce izolátoru
Plně uzavřený vícekomorový izolátorový systém s rukávcovou manipulací
Provoz izolátoru v režimu přetlaku s tlakovou kaskádou
Třída těsnosti izolátoru minimálně 3 dle ISO 10648-2
Minimálně čtyři pracovní komory v T-uspořádání se dvěma přestupníky, detailní uspořádání a počty pracovních pozic v komorách a přestupnízích viz. Příloha č. 8 výzvy k podání nabídek. Rozměry a uspořádání pracovních pozic budou ve vztahu k workflow ověřeny v rámci projektové fáze. Orientační rozměry zařízení jsou 10m x 4,5 m. Mezi jednotlivými komorami a komorami a přestupníky jsou vertikální porty pro přesun materiálu. Přestupníky jsou vybaveny dvířky pro vstup/výstup materiálu z izolátorového pracoviště. Otevírání přenosových portů mezi komorami a mezi komorami a přestupníky musí být realizováno bez nutnosti použití rukou operátora. Konkrétní rozměrové parametry budou stanoveny v projektové fázi.
Aktivní mikrobiologický monitoring pro kontinuální monitorování živých částic v komorách i přestupnících.
Integrovaná vakuová sušárna v komoře č. 4.
Jednotlivé komory a přestupníky jsou vybaveny odděleným vzduchotechnickým systémem.
Mobilní transportní komora v třídě čistoty "A" pro přesun materiálu z izolátorového pracoviště do jiného čistého prostoru třídy A
3. Čistota a ochrana produktu
Dosažení třídy čistoty A dle C(2022) 5938 EU GMP Annex 1: Manufacture of Sterile Medicinal Products v pracovních komorách
Jednosměrné (laminární) proudění vzduchu ověřené kvalifikačními zkouškami a doložené relevantní dokumentací
HEPA filtrace přívodu i odtahu minimálně třídy H14
4. Dekontaminace, údržba technologie, použité materiály
Validovatelný systém dekontaminace izolátoru dle C(2022) 5938 EU GMP Annex 1: Manufacture of Sterile Medicinal Products
Možnost opakovaného čištění, dezinfekce a dekontaminace bez ztráty funkčnosti
Konstrukce a materiály musí být vhodné pro dlouhodobý GMP provoz a nesmí mít negativní vliv při kontaktu s tkáněmi. Použité materiály musí být v souladu s veškerými relevantními právními předpisy.
5. Řízení, monitoring a data
Automatický řídicí systém umožňující řízení provozních režimů
Audit trail v souladu s GMP, zahrnující změny kritických parametrů, uživatelské zásahy, alarmy a systémové události, s časovým razítkem a exportem do pravidelně validovaného SW. Tento SW je součástí dodávky.
Alarmový systém (vizuální a/nebo akustický) pro signalizaci odchylek kritických parametrů mimo nastavené limity, včetně záznamu alarmů (audit trail)
Řídicí systém umožňuje nastavení uživatelských rolí a přístupových práv.
Monitorování kritických provozních parametrů nezbytných pro provoz izolátoru dle C(2022) 5938 EU GMP Annex 1: Manufacture of Sterile Medicinal Products, zejména parametrů souvisejících s udržením přetlaku, prouděním a filtrací vzduchu, dosažením třídy čistoty A a stavem dekontaminace.
Archivace a export a zálohování procesních dat
6. Zkoušky a dokumentace
Provedení FAT a SAT
Zpracování a provedení IQ/OQ
Předání kompletní technické a validační dokumentace
Předání zařízení ve stavu „ready for GMP operation“