Příloha č. 4.2

Technická specifikace předmětu zakázky

k zakázce na dodávky s názvem:

„Laboratoř společnosti MOCCA, spol. s r.o.

– část 2“

zadávané mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů č.j. MPO 65504/16/61100,

v rámci stejnojmenného projektu spolufinancovaného

z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program POTENCIÁL,

prioritní osa PO 01 Rozvoj výzkumu, vývoje a inovace, Výzva I,

registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0000814

- Zadavatel

Název/Obchodní firma:	MOCCA, spol. s r.o.

Sídlo:	Ruprechtická 848/32, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

Zastoupen:	Renata Hrnčířová, jednatel

IČ:	49682393

DIČ:	CZ49682393

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18973

Kontaktní osoba:	Renata Hrnčířová, jednatel

Telefon:	+420 606 613 030

E-mail:	ekonom@mocca.cz

Požadované minimální technické parametry nového vybavení výzkumně – inovační laboratoře:

- Laboratorní měřící, analytické a ostatní přístroje

- Osvětlovací trubice, chladicí box, testovací komora

- Pomocné laboratorní skleněné nádobí

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

Účastníkem nabídnutá zařízení:

Účastník dostatečně technicky popíše nabízené zařízení včetně uvedení výrobce, typového označení, cenové kalkulace apod.

Laboratorní měřící, analytické a ostatní přístroje (dále také jako „zařízení“ nebo „předmět zakázky“ nebo „přístroj“)

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: |  | Účastníkem nabídnuté technické parametry: |
| --- | --- | --- |
| přístroj | min. tech. parametry |  |
| Bezkontaktní teploměr – vlhkoměr, infračervený, matricový display s pamětí | Od -30°C do 600°C, přesnost +/- 1,0°C, rozlišení 0,1°C, Vlhkost: 0-100%rv, přesnost 0,1%rv |  |
| Potravinářský vpichový teploměr, infračervený | Vodotěsný, ve shodě se systémem HACCP, rozsah bezdrátového měření: -55 až 250°C, rozlišení 0,2°C, vpichová sonda: -55 až 330°C, přesnost 0,5°C |  |
| Univerzální teploměr-vlhkoměr | rozsah měření: -55 až 70°C, rozlišení 0,1°C, vlhkost 20 -100%rv, přesnost: 0,1%RV |  |
| Digitální teploměr s vlhkoměrem | Dvouřádkový display, nastavitelný alarm s akustickou signalizací, paměť na min/max, hodiny reálného času, rozhraní RS232, interní paměť min na 15000 hodnot, automatický záznam měření min po 10 sekundách, rozsah měření: -30 až 105°C, rozlišení 0,2°C, vlhkost 0-100%rv, přesnost: 0,1%RV |  |
| Sušící váha | S halogenovým ohřevem, výkon do 400W, interní paměť pro cca 10 sušících programů, připojitelnost k tiskárně či PC, označení vzorků během sušení, rozsah do 60g, citlivost 0,001g, měření vlhkosti:0-100%, měření sušiny: 100-0%. |  |
| Nerezové váhy s krytím IP65 | Velký display, potravinářské použití, váživost: 50kg, citlivost 5g |  |
| Úpravna vody pro laboratorní použití | Úpravna vody demineralizací, úprava vody pro laboratorní použití, mechanická filtrace, dechlorace, iontoměniče, výkon 2,5-5,5 l/hod |  |
| Ultrazvuková lázeň | Výkon ultrazvuku 600 Hz, držáky na přenos, objem min 9 l, šířka min 150 mm, délka min 250 mm, výška min. 200 mm, výkon ohřevu 400W |  |
| pH metr | Stolní provedení, velký display, rozsah měření pH: -2 až 20,000; přesnost +/- 0,002, Teplota: 0-100°C, mV +/-2000, paměť: min 300 hodnot. Možnost práce s ISE elektrodami (0,004 – 19999) a měřit koncentraci, výstup RS232 a USB, včetně universální kombinované pH elektrody s teplotním čidlem |  |
| Kapesný pH metr | Přenosné provedení, tříbodová autokalibrace, rozsah měření pH: min -1 až 15,000; přesnost +/- 0,01pH, Teplota: 0-50°C, rozlišení 0,1°C. |  |
| Refraktometr | Přenosný, TFT display, IP67, teplotní kompenzace 10-30°C, hmotnost do 250g, Brix stupnice, rozsah 0-85%, přesnost +/-0,2%; index lomu: 1,333-1,51nD, Přesnost +/-0,003 nD |  |
| Stolní refraktometr | Brix stupnice, rozsah 0-95%, přesnost +/-0,1%; index lomu: 1,300-1,700nD, Přesnost +/-0,0002 nD, odečet v okuláru, vestavěný dig.teploměr, integrované regulovatelné osvětlení |  |
| Anometr | Integrovaná vrtulka s anemometrickou sondou cca 100mm, vestavěné NTC čidlo, osvětlení display Min/MAX hodnoty, rozsah měření: 0,3-20 m/s, rozlišení: 0,01m/s, přesnost: +/-0,1m/s; teplotní rozsah: 0 až 50°C, rozlišení: 0,1°C, přesnost: +/-0,5°C, objemový tok: 0 - 99999 m3/hod |  |
| Prosévací zařízení | Suché sítování, pohyb rovnoměrný, horizontálně kruhový, digitální nastavení, RS232, max hmotnost sloupce síť: 15kg,rychl.:50-300min-1, řízená kontrola, nastavení času: 1-99 min digitálně, sada sít (0,15 a 0,30 a 0,40 a 0,63 a 1,00 a 1,25 mm) |  |
| vizkozimetr | Rozsah 0-100°C, přesnost +/-0,1°C, USB rozhraní, software pro zpracování dat v PC, display ukazující střihovou rychlost a tečné napětí, teplotní snímač |  |
| Tvrdoměr | Vhodný pro testování tvrdosti tablet v potravinářském provozu, nastavitelnost počtu měřených vzorků (min 90), výpočet statistiky měření, USB rozhraní pro tisk výsledku měření včetně statistiky, data a času; průměr vzorku max. 28mm, rozsah měření: 10-500N, správnost +/- 1N, možnost pauzy mezi měřením, princip měření (konstantní rychlost, konstantní síla) |  |
| Osvětlovací trubice - 30 ks | lineární zářivka 36W/840, T8 4000K Cool White, Ra => 80, světelný tok min. 3300lm, délka 1200 mm, patice G13, živostnost min. 20tis hod, třída A |  |
| Chladicí box - 2ks | Vhodný pro potravinářský provoz, ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, uzamykatelné dveře, izolace min 37 mm, vnitřní rozměr: min 650x530mm, teplota: 1-6°C, počet polic: min 7; příkon: do 650W |  |
| Testovací komora | Objem min 220 l; vnitřní rozměry komory min: 600x700x450mm; Teplotní rozsah: min -8- 95°C, teplotní odchylka: 0,3-1,5°C, Vlhkost min 15-95%rv; odchylka relativní vlhkosti: maximálně +/-3%; příkon: do 3,3 kW; mikroprocesorově řízená vlhkost a kondenzace; programovatelný regulátor pro teplotu a vlhkost; vyhřívané dveře; průchodka min 30mm; min 1 nerezový patrový rošt; min 8 možností polic, zatížení polic: min 25kg, zatížení komory: min 90kg; Rozhraní Ethernet; komunikační software; |  |
| Laboratorní nádoby | Požadavek níže |  |

| Laboratorní nádoby - popis | Tech. parametry | počet ks |
| --- | --- | --- |
| Kádinka nízká s výlevkou | 250 ml | 10 ks |
| Kádinka nízká s výlevkou | 400 ml | 10 ks |
| Kádinka nízká s výlevkou | 1000 ml | 10 ks |
| Kádinka nízká s výlevkou | 2000 ml | 4 ks |
| Baňka kuželová podle Erlenmeyera, širokohrdlá | 250 ml | 10 ks |
| Baňka kuželová podle Erlenmeyera, širokohrdlá | 500 ml | 10 ks |
| Lahve se závitem GL; Hranaté, čiré sklo. Modré víčko | 500 ml | 10 ks |
| Prachovnice se zabroušenou skleněnou zátkou, kulatá | 1000 ml | 12 ks |
| Prachovnice se zabroušenou skleněnou zátkou, kulatá | 500 ml | 10 ks |
| Baňka s plochým dnem, širokohrdlá (titrační) | 250 ml | 10 ks |
| Nálevka rychlofiltrační | 100 mm | 5 ks |
| Baňka odměrná se zábrusem, plastová zátka | 100 ml | 5 ks |
| Baňka odměrná se zábrusem, plastová zátka | 250 ml | 5 ks |
| Baňka odměrná se zábrusem, plastová zátka | 500 ml | 5 ks |
| Odměrný válec nízký, třída B | 2000 ml | 2 ks |
| Byrety automatické dle Schillinga, se S.pruhem, 500 ml | 50 ml | 2 ks |
| Třecí miska drsná | 125 mm | 2 ks |
| Drsný tlouček k miskám | 150 mm délka | 2 ks |
| Kádinka nízká PMP | 50 ml | 5 ks |
| Kádinka nízká PMP | 100 ml | 5 ks |
| Kádinka nízká PMP | 250 ml | 5 ks |
| Kádinka nízká PMP | 600 ml | 5 ks |
| Kádinka nízká PMP | 1000 ml | 5 ks |
| Odměrné nádoby PP, barevné s graduací | set 4 ks,500ml | 2 balení |
| Boxy PE univerzální, kulaté | 250 ml | 10 ks |
| Boxy PE univerzální, kulaté | 1000 ml | 10 ks |
| Erlenmeyerova baňka se šroubovým uzávěrem | 250 ml | 5 ks |
| Erlenmeyerova baňka se šroubovým uzávěrem | 500 ml | 5 ks |
| Střičky s LDPE lahví, šroubový uzávěr, pe tryska | 500ml, červená, žlutá, zelená, modrá | 4 ks |
| Střička Turn´n´Spray | 1000 ml | 5 ks |
| pipetovací balonky univerzální | 50 ml | 2 ks |
| lžíce porcelánová |  | 5 ks |
| Exsikátor s tubusem,kohoutem NZ 24/29, porcelánová deska | 250 | 1 ks |
| Zkumavky Fisherbrand, kulaté dno, vyhnutý okraj, silnostěnné | 150 mm, 25 mm průměr | 50 ks |
| Zkumavky Fisherbrand, kulaté dno, vyhnutý okraj, silnostěnné | 16 mm průměr, 160 mm délka | 100 ks |
| Stojánky na zkumavky PP | průměr 16 mm, modrá | 2 ks |
| Stojánky na zkumavky PP | průměr 25 mm, bílá | 2 ks |

Účastník uvede u přístrojů:

| Přístroj | Výrobce | Typové označení |
| --- | --- | --- |
| Bezkontaktní teploměr – vlhkoměr, infračervený, matricový display s pamětí |  |  |
| Potravinářský vpichový teploměr, infračervený |  |  |
| Univerzální teploměr-vlhkoměr |  |  |
| Digitální teploměr s vlhkoměrem |  |  |
| Sušící váha |  |  |
| Nerezové váhy s krytím IP65 |  |  |
| Úpravna vody pro laboratorní použití |  |  |
| Ultrazvuková lázeň |  |  |
| pH metr |  |  |
| Kapesný pH metr |  |  |
| Refraktometr |  |  |
| Stolní refraktometr |  |  |
| Anometr |  |  |
| Prosévací zařízení |  |  |
| Vizkozimetr |  |  |
| Tvrdoměr |  |  |
| Osvětlovací trubice - 30 ks |  |  |
| Chladicí box - 2ks |  |  |
| Testovací komora |  |  |

Cenová kalkulace dodávky – část 2:

| Dodávka |  | Počet |  | Cenová kalkulace (uvést měnu bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bezkontaktní teploměr – vlhkoměr, infračervený, matricový display s pamětí |  | 1 ks |  |  |
| Potravinářský vpichový teploměr, infračervený |  | 1 ks |  |  |
| Univerzální teploměr-vlhkoměr |  | 1 ks |  |  |
| Digitální teploměr s vlhkoměrem |  | 1 ks |  |  |
| Sušící váha |  | 1 ks |  |  |
| Nerezové váhy s krytím IP65 |  | 1 ks |  |  |
| Úpravna vody pro laboratorní použití |  | 1 ks |  |  |
| Ultrazvuková lázeň |  | 1 ks |  |  |
| pH metr |  | 1 ks |  |  |
| Kapesný pH metr |  | 1 ks |  |  |
| Refraktometr |  | 1 ks |  |  |
| Stolní refraktometr |  | 1 ks |  |  |
| Anometr |  | 1 ks |  |  |
| Prosévací zařízení |  | 1 ks |  |  |
| Vizkozimetr |  | 1 ks |  |  |
| Tvrdoměr |  | 1 ks |  |  |
| Osvětlovací trubice |  | 30 ks |  |  |
| Chladicí box |  | 2 ks |  |  |
| Testovací komora |  | 1 ks |  |  |
| Laboratorní sklo: |  |  |  |  |
| Kádinka nízká s výlevkou | 10 ks |  |  |  |
| Kádinka nízká s výlevkou | 10 ks |  |  |  |
| Kádinka nízká s výlevkou | 10 ks |  |  |  |
| Kádinka nízká s výlevkou | 4 ks |  |  |  |
| Baňka kuželová podle Erlenmeyera, širokohrdlá | 10 ks |  |  |  |
| Baňka kuželová podle Erlenmeyera, širokohrdlá | 10 ks |  |  |  |
| Lahve se závitem GL; Hranaté, čiré sklo. Modré víčko | 10 ks |  |  |  |
| Prachovnice se zabroušenou skleněnou zátkou, kulatá | 12 ks |  |  |  |
| Prachovnice se zabroušenou skleněnou zátkou, kulatá | 10 ks |  |  |  |
| Baňka s plochým dnem, širokohrdlá (titrační) | 10 ks |  |  |  |
| Nálevka rychlofiltrační | 5 ks |  |  |  |
| Baňka odměrná se zábrusem, plastová zátka | 5 ks |  |  |  |
| Baňka odměrná se zábrusem, plastová zátka | 5 ks |  |  |  |
| Baňka odměrná se zábrusem, plastová zátka | 5 ks |  |  |  |
| Odměrný válec nízký, třída B | 2 ks |  |  |  |
| Byrety automatické dle Schillinga, se S.pruhem, 500 ml | 2 ks |  |  |  |
| Třecí miska drsná | 2 ks |  |  |  |
| Drsný tlouček k miskám | 2 ks |  |  |  |
| Kádinka nízká PMP | 5 ks |  |  |  |
| Kádinka nízká PMP | 5 ks |  |  |  |
| Kádinka nízká PMP | 5 ks |  |  |  |
| Kádinka nízká PMP | 5 ks |  |  |  |
| Kádinka nízká PMP | 5 ks |  |  |  |
| Odměrné nádoby PP, barevné s graduací | 2 balení |  |  |  |
| Boxy PE univerzální, kulaté | 10 ks |  |  |  |
| Boxy PE univerzální, kulaté | 10 ks |  |  |  |
| Erlenmeyerova baňka se šroubovým uzávěrem | 5 ks |  |  |  |
| Erlenmeyerova baňka se šroubovým uzávěrem | 5 ks |  |  |  |
| Střičky s LDPE lahví, šroubový uzávěr, pe tryska | 4 ks |  |  |  |
| Střička Turn´n´Spray | 5 ks |  |  |  |
| pipetovací balonky univerzální | 2 ks |  |  |  |
| lžíce porcelánová | 5 ks |  |  |  |
| Exsikátor s tubusem, kohoutem NZ 24/29, porcelánová deska | 1 ks |  |  |  |
| Zkumavky Fisherbrand, kulaté dno, vyhnutý okraj, silnostěnné | 50 ks |  |  |  |
| Zkumavky Fisherbrand, kulaté dno, vyhnutý okraj, silnostěnné | 100 ks |  |  |  |
| Stojánky na zkumavky PP | 2 ks |  |  |  |
| Stojánky na zkumavky PP | 2 ks |  |  |  |
| Ostatní náklady spojené s dodávkou předmětu plnění (doprava) |  |  |  |  |
| Nabídková cena - celkem za dodávku pro část 2 zakázky (musí být v souladu s dalším obsahem nabídky) |  |  |  |  |