Příloha č. 6.2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Specifikace kolejnicového transportního systému včetně výkresu

- k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

„Zřízení denního stacionáře v Sokolově - opakování“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce Integrovaného regionálního operačního programu (vydání 1.9, platnost od 2. 6. 2017), v rámci projektu s názvem „Zřízení denního stacionáře v Sokolově“, který bude spolufinancován ze zdrojů Evropské unie, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 30. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC, specifický cíl. 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0001611

Identifikační údaje zadavatele:

Obchodní firma:	Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Sídlo:	Chodov, Školní 737, PSČ 35735

Zastoupen:	Věrou Bráborcovou, ředitelkou

IČ:	27989364

DIČ:	CZ27989364

Právní forma	141 - Obecně prospěšná společnost

Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 111.

Požadované obecné vlastnosti a funkce zvedacího systému:

Kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém v rozsahu specifikovaném výčtem výměr, výkresem rozmístění a příslušenstvím, se zvedacími jednotkami pro transport imobilních klientů mezi místnostmi se dvěma aktivními popruhy v každé jednotce. Transport mezi místnostmi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi z jedné místnosti do druhé. Automatické, současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem dálkového ovladače pro každý směr jízdy. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro přechod mezi místnostmi nejsou vzhledem k dvojnásobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi vyhovující!

Tříbodové zavěšení pacientského závěsu přímo na zvedací jednotku pro komfort a předozadní stabilitu přepravované osoby. Nastavitelná šířka závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno není s ohledem na klientelu vyhovující.

Kolejnicový systém pro plošné pokrytí místností a transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2 m). Možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů apod.)

Zvedací jednotka se dvěma navíjecími popruhy pro přechod mezi místnostmi standardními dveřmi, specifikace viz obecná charakteristika sytému. Dvourychlostní zvedací jednotky s tříbodovým, prostorovým zavěšením pacientského závěsu a s nastavitelnou šířkou závěsného ramene, vybavené vestavěnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo kolejnicový systém. Software zvedací jednotky pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací.

Kolejnicový systém, zvedací jednotky a pacientské závěsy musí být vzájemně kompatibilní se systémem investora používaným v denním centru Mateřídouška (kolejnicový systém švédského výrobce Human Care, dodaný v letech 2005 až 2016), aby bylo možné přesouvat potřebné vybavení dle aktuálního využití prostorů.

Specializované pacientské závěsy bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy v závěsu.

Výčet výměr:

Místnost 1-01	2x Kolejnicový systém portálový na ploše cca 8,7 x 5,3 m (viz výkres) pro plošné pokrytí hlavních částí místnosti. Montáž do stropu dle technických možností místnosti.

Místnost 1-04	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,7 x 3,1 m (viz výkres) pro plošné pokrytí hlavní části místnosti. Montáž do stropu dle technických možností místnosti.

Místnost 1-05 a 1-06	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 11,7 x 3,1 m (viz výkres) pro plošné pokrytí hlavní části místnosti se dvěmi pojízdnými kolejnicemi. Montáž do stropu dle technických možností místnosti.

Místnost 1-07	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,7 x 3,1 m (viz výkres) pro plošné pokrytí hlavní části místnosti. Montáž do stropu dle technických možností místnosti.

Místnost 1-08	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 6,6 x 5,3 m (viz výkres) pro plošné pokrytí hlavní části místnosti. Montáž do stropu dle technických možností místnosti.

Místnost 1-09	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,3 x 5,3 m (viz výkres) pro plošné pokrytí hlavní části místnosti. Montáž do stropu dle technických možností místnosti.

Místnost 1-10	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 4,3 x 5,3 m (viz výkres) pro plošné pokrytí hlavní části místnosti. Montáž do stropu dle technických možností místnosti.

Místnost 1-11	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 6,8 x 5,3 m (viz výkres) pro plošné pokrytí hlavní části místnosti. Montáž do stropu dle technických možností místnosti.

Místnost 1-23	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,4 x 4,2 m (viz výkres) pro plošné pokrytí hlavní části místnosti. Montáž do stropu dle technických možností místnosti.

Místnost 1-24	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 5,4 x 3,6 m (viz výkres) pro plošné pokrytí hlavní části místnosti. Montáž do stropu dle technických možností místnosti.

Místnost 1-25	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 8,7 x 1,6 m (viz výkres) pro plošné pokrytí hlavní části místnosti. Montáž do stropu dle technických možností místnosti.

Místnost 1-27	Kolejnicový systém portálový na ploše cca 28 x 1,9 m (viz výkres) pro plošné pokrytí hlavní části místnosti. Montáž do stropu dle technických možností místnosti.

Příslušenství:

Zvedací jednotka pro zvedání klientů do 220 Kg se dvěma navíjecími popruhy pro přechod mezi místnosti standardními dveřmi, specifikace viz obecná charakteristika sytému - 3 ks (z toho dvě zvedací kazety na přecházení mezi místnostmi a jedna pevná zvedací kazeta do koupelny).

Výkres rozmístění kolejnic: